Додаток 4

МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ Консервації проб та Аналітичних процедур

| Показник якості вод | Одиниці виміру | Методи та методики консервації | Методи та методики аналітичних процедур |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. Фізико-хімічні показники |  |  |  |
| ##### 1.1. Температура води | Про З | Терміновий замір на місці відбору проби | Вимірюється за допомогою водяного термометра |
| ##### 1.2. Запах (при 20 0 С) | бал | Терміновий замір на місці відбору проби | Органолептично |
| ##### 1.3. Кольоровість | град | Терміновий замір на місці відбору проби | Органолептично |
| ##### 1.4. Завислі речовини | мг /дм 3 | - | Гравіметрично після фільтрування і сушіння при температурі 105°С. |
| 2. Показники режиму кислотності |  |  |  |
| ##### 2.1. рН | одиниці рН | Терміновий замір на місці відбору проби | Вимірюється за допомогою спеціальної апаратури |
| 3. Показники режиму кисню |  |  |  |
| 3.1.Розчинений кисень | мгО 2 /дм 3 | Осадження кисню на місці відбору проб | Йодометричне титрування (за Вінклером ) |
| 3.2. ХСК ( біхроматний ) | мгО 2 /дм 3 | Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 | Титриметрія із сіллю Мора |
| 3.3. БСК (5 діб) | мгО 2 /дм 3 | Охолодження проби дома відбору на 3-4 °З | Склянковий метод (метод йодометричного титрування) |
| 4. Показники режиму засолення |  |  |  |
| 4.1. Сухий залишок | мг /дм 3 | - | Гравіметрично при 105°С |
| 4.2. Хлориди | мг /дм 3 | - | Аргентометричне титрування |
| 4.3. Сульфати | мг /дм 3 | - | Турбідиметрія |
| 5. Показники евтрофікації (біогенні речовини) |  |  |  |
| 5.1. Амоній | мг NH 4 /дм 3 | Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 | Фотометрично з реактивом Несслера . Для перерахунку результатів визначень з NH 4 N-NH 4 використовується алгоритм: N-NH 4 = 0,78 х NH 4 |
| 5.2. Нітріти | мг NO 2 /дм 3 | Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 | Фотометрично з реактивом Гриса . Для перерахунку результатів визначень з NО 2 N-NО 2 використовується алгоритм: N-NО 2 = 0,3 х NО 2 |
| 5.3. Нітрати | мг NO 3 /дм 3 | Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 | Фотометрично із саліцилатом натрію. Для перерахунку результатів визначень з NО 3 N-NО 3 використовується алгоритм: N-NО 3 = 0,23 х NО 3 |
| 5.4. Азот мінеральних солей (сума) | мг N (мінеральний) /дм3 | Не застосовується | Розрахунковим способом: N (мінеральний) = N-NH 4 + N -NО 2 + N-NО 3 |
| 5.5. Ортофосфати | мг PО 4 /дм 3 | Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 відібрану пробу до досягнення рН < 2 | Фотометрично з молібдатом амонію та аскорбіновою кислотою. Для перерахунку результатів визначень з PО 4 P-PО4 використовується алгоритм: P-PО 4 = 0,33 х PО 4 |
| 6. Басейнові специфічні показники (за результатами скринінгу) |  |  |  |
| 6.1. Тербутилазін | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.2. Карбарил | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.3. Метолахлор | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.4. Пропазин-2-гідроксі | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.5. Карбамазепін | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.6. Флюконазол | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.7. Сульфаметоксазол | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.8. Ацетохлор | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.9. Телмісартан | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.10. Триклозан | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.11. Кадмій | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.12. Свинець | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.13. Нікель | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.14. Ртуть | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.15. Цинк | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.16.Мідь | мкг /дм 3 | додавання концентрованої HNO3 у відібрану пробу до рН < 2 | Проба фільтрується визначення розчиненої міді. Фотоколориметрично після екстракції. |
| 6.17. Миш'як | мкг /дм 3 |  |  |
| 6.18. Хром Cr | мкг /дм 3 |  |  |
| 7. Додаткові показники |  |  |  |
| 7.1. СПАР | мг /дм 3 | Охолодження проби на місці відбору на 3-4 °С, додавання концентрованої Н 2 SО 4 у відібрану пробу до рН < 2 | Спектрофотометрія аніоно -активних СПАР з використанням метиленового синього |
| 7.2. Нафтопродукти | мг /дм 3 | У щільно закритому посуді | Спектрофотометрично в інфрачервоному або ультрафіолетовому спектрі або гравіметрично |
| 7.3. Фосфор загальний | мг P/дм 3 |  |  |
| 7.4. Азот загальний | мг N (загальний) / дм 3 |  |  |
| 7.5. 137 цезій | пКі /л |  |  |

Примітки:

- Якщо аналіз охолоджених проб виконується протягом 24 годин, то консервування не проводиться

- У день відбору проби необхідно транспортувати до лабораторії (проби, які потребують охолодження, транспортуються у морозильних сумках). У лабораторії проби зберігаються у холодильниках до початку проведення аналізів.

- Розчинена фракція металів визначається у пробі, фільтрованій через мембранний фільтр 0,45μк.